Diese Arbeitsanweisung gilt für das Röntgengerät:	     
										Bezeichnung

						Strahlernummer:	     

1. Allgemeine Vorbereitungen

•	Röntgenaufnahmen nur durch zugelassenes Personal (Fachkunde/Kenntnisse im Strahlenschutz) durchführen
•	Rechtfertigende Indikation in Karteikarte oder Röntgenkontrollbuch dokumentieren
•	Antwort des Patienten über frühere Untersuchung mit Röntgenstrahlen eintragen
•	Eintrag der Befragung weiblicher Patienten im gebärfähigen Alter über bestehende Schwangerschaft
•	Patientenbefragung nach vorhandenem Röntgenpass

2. Mitgeltende Unterlagen

•	Gebrauchsanweisungen (Röntgengerät / Filmentwicklung)
•	weitere technische Unterlagen vom Hersteller
•	Hygieneplan

3. Vorbereitung des Patienten

•	herausnehmbaren Zahnersatz entfernen/lassen
•	Brille, Ohrschmuck, Halsketten, Haarnadeln, Piercing-Schmuck o.ä. ablegen lassen, soweit diese sich im Strahlengang befinden
•	Strahlenschutz anlegen (Röntgen-Schürze)
•	Patient über Untersuchungsablauf informieren

4. Einstelltechnik   (Weitere Informationen zur Einstelltechnik: siehe Gebrauchsanweisung)

•	Auswahl der Röntgenfilmkassette bzw. des digitalen Sensors (Speicherfolie) entsprechend der erforderlichen Aufnahmesituation

4.1 Panoramaröntgen

•	Gerätehöhe auf Patientengröße einstellen
•	Patient an den Handgriffen festhalten lassen
		- vollbezahnter Patient Positionierung mit Aufbissstück
		- unbezahnter Patient mit Kinnstütze
•	
leichte Schrägstellung der Wirbelsäule durch einen kleinen Schritt nach vorn bewirken
•	Spiegel ausschwenken und Lichtvisier einschalten
•	Kopf des Patienten nach der Frankfurter Horizontalen ausrichten
•	Frontzahnmitte auf die vertikale Lichtlinie ausrichten
•	Stirnstütze an die Stirn anlegen / Schläfenstützen schließen
•	Zunge an das Gaumendach legen lassen, es kann normal weitergeatmet werden
•	Programm und Patientensymbol bzw. Wertepaare (kV / mA) entsprechend Patient auswählen
•	Verlassen des Kontrollbereiches (Abstand mindestens 1,5 m vom Patienten oder Röntgengerät oder Verlassen des Röntgenraumes, Tür schließen)
•	Auslöser betätigen  bis optisches und/oder akustisches Signal beendet ist

4.2 Fernröntgen

•	Gerät auf Fernröntgen umstellen ( Strahler schwenken)
•	Gerätehöhe auf Patientengröße einstellen
•	Patientenfixierung mittels Ohrolivenhalten und Nasionbügel
•	Programm und Patientensymbol bzw. Wertepaare (kV / mA) entsprechend Patient auswählen
•	Verlassen des Kontrollbereiches (Abstand mindestens 1,5 m vom Patienten oder Röntgengerät oder Verlassen des Röntgenraumes, Tür schließen)
•	Auslöser betätigen  bis optisches und/oder akustisches Signal beendet ist

5. Nach der Röntgenaufnahme

•	Filmkassette/Speicherfolie zum Entwickeln/Auslesen bereit legen
•	Film in die Entwicklungsmaschine einführen/Speicherfolie in den Scanner einführen
•	Entwickeltes Röntgenbild beschriften (nicht im diagnostisch wichtigen Bereich)
•	digitale Bilder im PC dem Patienten zuordnen
•	Röntgengerät desinfizieren (Wischdesinfektion)
•	zum Betriebsschluss Röntgengerät ausschalten

6. Dokumentation

•	Dokumentation der Standardparameter im Röntgenkontrollbuch (Name des Patienten, 
Datum, untersuchter Bereich, Röhrenspannung, Röhrenstrom, Belichtungszeit oder Einblendung)
•	Röntgen-Befund in Karteikarte/PC eintragen
•	Eintrag in Röntgenpass des Patienten: Zahn, Art der Aufnahme, Datum, Angaben zum Zahnarzt

			Strahlenschutzverantwortlicher:		     
									     Datum / Unterschrift