Diese Arbeitsanweisung gilt für das Röntgengerät:	      
										Bezeichnung

						Strahlernummer:	     

1. Allgemeine Vorbereitungen

•	Röntgenaufnahmen nur durch zugelassenes Personal (Fachkunde/Kenntnisse im Strahlenschutz) durchführen
•	Rechtfertigende Indikation in Karteikarte oder Röntgenkontrollbuch dokumentieren
•	Antwort des Patienten über frühere Untersuchung mit Röntgenstrahlen eintragen
•	Eintrag der Befragung weiblicher Patienten im gebärfähigen Alter über bestehende Schwangerschaft
•	Patientenbefragung nach vorhandenem Röntgenpass

2. Mitgeltende Unterlagen

•	Gebrauchsanweisungen (Röntgengerät / Filmentwicklung)
•	weitere technische Unterlagen vom Hersteller
•	Hygieneplan

3. Vorbereitung des Patienten

•	herausnehmbaren Zahnersatz entfernen/lassen
•	Brille, Ohrschmuck, Halsketten, Haarnadeln, Piercing-Schmuck o.ä. ablegen lassen, soweit diese sich im Strahlengang befinden
•	Patient auf „Röntgen-Stuhl“ positionieren - Kopf an Kopfstütze
•	Strahlenschutz anlegen (Röntgenschutzschild/Röntgenschürze)
•	Positionierung des Patienten entsprechend der Aufnahme

4. Vorbereitung von Film und Gerät

•	Auswahl des für die Untersuchung benötigten Films bzw. Sensors 
(bei der Verwendung von Film – punktförmige Vorwölbung nach okklusal)
•	Einblendung des Nutzstrahlenfeldes prüfen (Rechtecktubus, Rechteckblenden - 
vor allem bei digitaler Aufnahmetechnik nach DIN 6868-151)
•	bei digitalen Halbleitersensoren Hygieneschutz anlegen
•	bei variabler Röhrenspannung erforderliche Spannung wählen
•	Aufnahmezeit / Patientengröße auswählen

5. Durchführen der Röntgenaufnahme

•	Hygienevorschriften beachten
•	Positionieren des Filmes/Sensors entsprechend der vorgesehenen Aufnahmetechnik und des zu röntgenden Objektes
•	bei der Verwendung von Filmhaltern Visierring so nah wie möglich an die Haut des Patienten heran schieben 
•	exzentrische Einstellungen werden auf Anweisung z.B. bei endodontischen Fragestellungen (Messaufnahmen, Kontrollen nach WF oder WSR) vor allem bei unteren 1. u. 2. Molaren und beim oberen 1. Prämolaren vorgenommen
•	Verlassen des Kontrollbereiches (Abstand mindestens 1,5 m vom Patienten oder Röntgengerät oder Verlassen des Röntgenraumes, Tür schließen)
•	 Auslöser betätigen  bis optisches und/oder akustisches Signal beendet ist

6. Nach der Röntgenaufnahme

•	Film/Speicherfolie zum Entwickeln/Auslesen bereit legen, Filmhülle desinfizieren
•	Film in die Entwicklungsmaschine einführen/Speicherfolie aus der Hygieneverpackung entnehmen und in den Scanner einführen
•	Entwickeltes Röntgenbild beschriften (auf Röntgenhülle, nicht auf Bild im diagnostisch wichtigen Bereich)
•	digitale Bilder im PC dem Patienten zuordnen
•	Tubus desinfizieren (Wischdesinfektion)
•	zum Betriebsschluss Röntgengerät ausschalten

7. Dokumentation

•	Dokumentation der Standardparameter im Röntgenkontrollbuch (Name des Patienten, 
Datum, untersuchter Bereich, Röhrenspannung, Röhrenstrom, Belichtungszeit oder Einblendung)
•	Röntgen-Befund in Karteikarte/PC eintragen
•	Eintrag in Röntgenpass des Patienten: Zahn, Art der Aufnahme, Datum, Angaben zum Zahnarzt

			Strahlenschutzverantwortlicher:	     
									     Datum / Unterschrift